## 基本动作单元
175 AP300模块动作分解汇总
任务类型 | 编号 | 动作简述 | 执行模块 | 详细动作 | 上文 | 参数 | 下文 | 输出信息 | 备注 | 预估时间
|  | 直接提取法、固萃一、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标 | AP300 | {[【根据移液体积选择切换至对应注射泵。三轴移至目标的来源管，直接下降至合适高度或快速下降至初始工作高度后使用液面追踪，调整针头下降至液面以下合适高度，然后吸取指定体积的溶液，三轴抬升离开液面悬停一定时间（使针头外壁附着的液滴滴下），三轴移至目标混匀管上方，针下降至合适高度，排出吸取的溶液】 【】内动作根据目标的分取体积的拆分结果进行循环（此过程基本只需移取1mL）] []中过程重复a次，每次的浓缩管来源位置需相同，而选择目标的混匀需不同。 完成全部分取后，三轴移至洗针槽，按照洗针参数进行洗针。} {}内流程按照“需要加标的总管数n”进行重复，每次的混匀管和浓缩管来源位置的参数必须不同。 [（【三轴移动至指定加标瓶上方，下降至吸液高度（过程中穿刺瓶盖的硅胶垫），吸取指定体积的标液。三轴抬升移至目标混匀管上方，下降至合适高度，排出吸取的标液】 【】内动作根据目标的加标体积/1mL（+1取整）次数进行循环，若体积不为整数，最后一次循环的移液体积变为目标分取体积的小数部分。（此过程基本只需移取0.3mL）。 完成一次加内标，判断当前加标瓶内剩余标液体积是否>加标体积+安全余量，若是，则流程继续。若否，则将标液吸取位置切换至下一个同类型标液加标瓶动作，或提示用户更换加标瓶并录入相关标液信息后继续。） （）内部分按照“需要加标的总管数n”进行重复，每次的混匀管的位置必须不同。完成全部加内标动作后，三轴移至洗针槽按照标液洗针参数进行洗针] []内动作重复a次，每次的加标溶液类型需不同，混匀管的位置相同（两组一一对应）。 | 1.浓缩管的来源位置存在状态均为“1” 2.混匀管来源位置存在状态均为“1” 3.指定类型的内标液剩总余量应大于（n *加标体积+加标瓶数*安全余量） 4.各洗针溶液的液位高于报警高度 5.各废液瓶的液位低于报警高度 | 1.需要加内标的样品数n 2.需要加内标的类型数a：1或2（气质/液质或两种都有） 3.空15mL离心管的来源位置* a*n 3.来源管的规格：260mL-直接提取法、净化管（开盖的）-固萃1法、25mL-固萃2法、65mL-固萃3法 4.浓缩管的位置*n 5.分取体积：1mL/0.8mL（固萃3） 6.分取吸液速度 7.混匀管的位置*n 8.分取排液速度 9.样品溶液移液洗针参数：洗针溶液类型/通道，是否洗内/外壁，内壁清洗体积，外壁清洗时间 10.加内标的标液类型 11.内标吸液速度 12.加内标体积：0.3mL/0.24mL（固萃3） 13.内标排液速度 14.内标溶液移液洗针参数：洗针溶液类型/通道，是否洗内/外壁，内壁清洗体积，外壁清洗时间 | 1.浓缩管的来源位置存在状态均为“1” 2.混匀管来源位置存在状态均为“1” 3.指定类型的内标液剩总余量根据实际情况更新 4.各洗针溶液的液位根据实际情况更新 5.各废液瓶的液位根据实际情况更新 | 1.混匀管所加入的标液信息a*n 2.各瓶使用到的内标溶液剩余量更新（不用于追溯信息，仅用于下次使用标液时的计算） 3.完成加内标的时间a*n | 1.加内标步骤采用批量操作逻辑，为了减少洗针次数，提高效率。若中控无力按照次逻辑进行调度，可调整为单个样品单独加标的流程。 2.加标瓶内安全余量的设置可通过实际实验进行评估 3.具体使用的加标瓶的对应位置可能需要中控根据本指令的加标次数*加标体积来进行计算，将分别结果下发给PLC 4.加内标溶液和加水的指令可以分两次发
|  | Q法常规/加标/配标样品流程，直接提取法、固相萃取法123配标样品-批量加内标 | AP300 | [（【根据移液体积选择切换至对应注射泵。三轴移动目标加标瓶上方，下降至吸液高度（过程中穿刺瓶盖的硅胶垫），吸取指定体积的标液。三轴移至目标的25mL浓缩管离心管上方，下降至合适高度，排出吸取的标液】 【】内动作根据目标的分取体积的拆分结果进行循环。（此过程基本只需移取0.3mL。） 完成一次加内标，判断当前加标瓶内剩余标液体积是否>加标体积+安全余量，若是，则流程继续。若否，则将标液吸取位置切换至下一个同类型标液加标瓶动作，或提示用户更换加标瓶并录入相关标液信息后继续。） （）内部分按照“需要加标的总管数n”进行重复，每次的15mL离心管的位置必须不同。完成全部加内标动作后，三轴抓取缓存架上的加标瓶盖，移动至开盖的加标瓶上方，下降旋转关盖。开关盖夹爪松开，三轴将加标瓶送回原位。 完成全部分取后，三轴移至洗针槽，按照洗针参数进行洗针。] []中动作执行a次，每次的加标溶液种类需不同。 | 1.目标25mL浓缩管位置存在状态均为“1” 2.指定类型的内标液剩总余量应大于（n *加标体积+加标瓶数*安全余量） 3.各洗针溶液的液位高于报警高度 4.各废液瓶的液位低于报警高度 | 1.需要加内标的总管数n 2.需要加内标的类型数a：1或2（气质/液质或两种都有） 3.加标瓶位置 4.吸液速度 5.目标25mL浓缩管管的位置* n 6.排液速度 7.内标溶液移液洗针参数：洗针溶液类型/通道，是否洗内/外壁，内壁清洗体积，外壁清洗时间 8.加内标的标液类型*a 9.加标体积：0.3mL | 1.目标25mL浓缩管位置存在状态均为“1” 2.指定类型的内标液剩总余量根据实际情况更新 3.各洗针溶液的液位根据实际情况更新 4.各废液瓶的液位根据实际情况更新 | 1.所加内标标液信息a*n 1.各瓶使用到的内标溶液剩余量更新（不用于追溯信息，仅用于下次使用标液时的计算） 2.完成加标的时间a*n | 1.因加标的目标管没有使用需要开盖的15mL离心管，固与上述批量加内标不同，25浓缩管不需要离开原盘架。混匀溶液的动作可在后续通过涡旋振荡模块批量执行，效率相对更高。 2.配标类样品加内标前所在容器均为25mL浓缩管 | a*(n*60s+30s)
780
|  | 直接提取法、Q法、固萃一、固萃二、固萃三配标-加内标流程（批量） | AP300 | （【根据移液体积选择切换至对应注射泵。三轴移动目标加标瓶上方，下降至吸液高度（过程中穿刺瓶盖的硅胶垫），吸取指定体积的标液。三轴移至目标的25mL浓缩管离心管上方，下降至合适高度，排出吸取的标液】 【】内动作根据目标的分取体积的拆分结果进行循环。（常规梯度为10、20、50、100、150、200μL）） （）内动作重复n次，每次的移液体积和目标25mL浓缩管进行更新。 完成全部移液后，三轴移至洗针槽，按照标液移液洗针参数进行洗针。使用乙腈对合适的注射泵通道（1mL注射泵）进行灌注润洗。 （【三轴移至目标25mL浓缩管上方，下降至合适高度，加入目标体积的乙腈】 内动作根据目标的加液体积的拆分结果进行循环。（常规梯度为390、380、350、300、250、200μL）） （）内动作重复n次，每次的加液体积和目标25mL浓缩管进行更新。 （【三轴移至目标内标标液瓶上方，下降至吸液高度（过程中穿刺瓶盖的硅胶垫），吸取指定体积的标液。三轴移至目标的25mL浓缩管离心管上方，下降至合适高度，排出吸取的标液】 【】内动作根据目标的分取体积的拆分结果进行循环。（通常加内标300μL）） （）内动作重复n次，每次的目标25mL浓缩管进行更新。 完成全部移液后，三轴移至洗针槽，按照标液移液洗针参数进行洗针。 | 1.目标25mL浓缩管位置存在状态均为“1” 2.指定类型的标液剩总余量应大于（Σ加标体积+安全余量） 3.各洗针溶液的液位高于报警高度 4.各废液瓶的液位低于报警高度 5.乙腈的液位高于报警高度 6.指定类型的内标液剩总余量应大于（n *加标体积+加标瓶数*安全余量） | 1.配标梯度数量n 2.标液瓶位置 3.标液吸液速度 4.移取标液体积（梯度）*n 5.标液排液速度 4.25mL浓缩管位置 5.标液液洗针参数：洗针溶液类型/通道，是否洗内/外壁，内壁清洗体积，外壁清洗时间 6.加入乙腈体积（梯度）*n（0.4mL-加标体积） 7.乙腈吸液速度 8.乙腈排液速度 9.内标标液瓶位置 10.内标吸液速度 11.内标吸液体积 12.内标排液速度 | 1.目标25mL浓缩管位置存在状态均为“1” 2.指定类型的标液剩总余量根据实际情况更新 3.各洗针溶液的液位根据实际情况更新 4.各废液瓶的液位根据实际情况更新 5.乙腈的液位根据实际情况更新 6.指定类型的内标液剩总余量根据实际情况更新 | 1.所加标液信息*n 2.所加内标信息*n 3.所加乙腈信息*n 4.完成配标的时间*n | 1.调节合适的乙腈报警高度，使报警后仍能正常完成一组加液。这种情况下在完成一组加液后再报警提示替换乙腈。 2.气质、液质两组标液在此分解动作下分两组执行